## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству Республики Татарстан 2023
| Номер компетенции |  | Т25
| Наименование компетенции |  | Метрология и КИП
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж и демонтаж датчика в шкаф КИП | [6 empty] | 23
1 | Охрана труда и производственная дисциплина
|  | И | Приготовлены необходимые СИЗ, комплект инструментов, материалов, оборудования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
|  | И | Ознакомление с заявкой на выполнение работы (наряд-допуск) и формуляром на СИ. Сверка с позицией СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
|  |  | Вывешен плакат "Работают люди" |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
|  | И | Конкурсант находится в СИЗ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
|  | И | Порядок на рабочем месте после работы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Оперативно-технический персонал технологического цеха предупрежден по рации о необходимости закрытия коренной арматуры |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
|  | И | Произведено закрытие изолирующих вентилей на вентильном блоке в шкафу КИП согласно алгоритму (закрыте "+", открытие уравнительного вентиля, закрытие "-") |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведено дренирование через дренажные вентили СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Отключено питание СИ на стенде |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Проверка отсутствия напряжения на СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Изолирование жил кабеля питания друг от друга |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Отключение заземления от СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Отсоединение СИ от импульсных линий, путем раскручивания крепежных болтов. Демонтаж СИ из шкафа КИП |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Монтаж СИ в шкаф КИП, присоединение к импульсным линиям |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Подключение заземления к СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Подключение питания к клеммам блока электроники СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Проверка закрытия изолирующих вентилей |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Оперативно-технический персонал технологического цеха предупрежден по рации о необходимости открытия коренной арматуры |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
|  | И | Произведено открытие изолирующих вентилей (открытие "+" , закрытие уравнительного вентиля, открытие "-" |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведен осмотр на наличие пропуска продукта (обмыливание крепежных соединений) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Подача напряжения питания на СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Проверка напряжения питания на СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Начальник смены предупрежден по рации о восстановлении работоспособности СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
Б | Техническое обслуживание электроконтактного манометра | [6 empty] | 21
1 | Охрана труда и производственная дисциплина
|  | И | Конкурсант соблюдал правила ОТ во время выполнения задания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  | И | Конкурсант использовал все необходимые инструменты и оборудование для выполнения задания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Конкурсант изучил рабочую документацию, сверил технические характеристики с формуляром СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  | И | Конкурсант соблюдал правила работы с оборудованием, исключающими их поломку |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  | И | Порядок на рабочем месте после окончания работы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Выполнен внешний осмотр СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Произведена разборка корпуса СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Произведена проверка контактов на наличие загрязнения, чистка при необходимости |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Произведена сборка корпуса СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Произведено правильное соединие всех элементов схемы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  | И | Произведена проверка min и max значений диапазона СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Произведена проверка СИ по 5 точкам прямого и обратного хода |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Абсолютная погрешность СИ вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  | И | Вариация СИ вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  | И | Допустимая погрешность СИ вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  | И | Произведено выставление уставок по минимальному и максимальному значению давления согласно перечню сигнализаций и блокировок по позиции СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 2
|  | И | Произведена проверка срабатывания контактов уставок при заданном давлении |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Протокол поверки СИ заполнен, сделан вывод о работоспособности СИ |  |  |  | 3 | 2
|  | И | Заполнена Карта учета технического обслуживания и ремонта (указаны виды проведенных работ) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
В | Настройка электронного датчика давления | [6 empty] | 19
1 | Охрана труда и производственная дисциплина
|  | И | Конкурсант соблюдал правила ОТ во время выполнения задания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  | И | Конкурсант использовал все необходимые инструменты и оборудование для выполнения задания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  |  | Конкурсант соблюдал правила работы с оборудованием, исключающими их поломку |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  | И | Порядок на рабочем месте после окончания работы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Выполнен внешний осмотр СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Выполнена установка по уровню Калибратора Метран Воздух -504 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 2
|  | И | Сверка технических характеристик прибора согласно формуляра (Тип, модель, заводской номер, диапазон измерения) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  |  | Выполнено изменение диапазона измерения СИ согласно формуляра |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  | И | Правильно подобран модуль давления согласно диапазона измерения СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  | И | Выполнена правильная сборка схемы соединения |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Выполнена проверка СИ на "ноль" при помощи калибратора Метран- воздух 504 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  | И | Произведена поверка СИ по 5 точкам диапазона измерения |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  | И | Абсолютная погрешность СИ вычислена правильно |  | настройка оптимального температурного режима работы |  | 3 | 1
|  | И | Вариация СИ вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  | И | Допустимая погрешность СИ вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  | И | Заполнен протокол поверки СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 2
|  | И | Сделан вывод о работоспособности СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
Г | Монтаж электрических схем КИП (вариатив) | [6 empty] | 17
1 | охрана труда
|  | И | Конкурсант соблюдал правила ОТ во время выполнения задания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
2 | техника выполнения задания
|  |  | Все устройства надежно закреплены и соответствующе промаркированы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  |  | Все устройства имеют маркировку |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  |  | Используемый кабель соответствует кабельному журналу |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  |  | распределительные шкафы чистые снаружи и внутри (нет мусора, стружки; излишков меди, пластика и других материалов) и отсутствуют царапины снаружи шкафа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  |  | общий вид электрической установки с правой стороны соответствует отраслевому стандарту |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  |  | общий вид электрической установки с левой стороны соответствует отраслевому стандарту |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  |  | Расположение оборудования в шкафах соответствует чертежу |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  |  | Кабеля разделены по функционалу в металлическом кабель-канале и в лотке |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  |  | Все проводники отмаркированы с обеих сторон |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  |  | Все устройства смонтированы, нет зазора в кабель-каналах более кредитки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  |  | Кабель в гермовводе устройства зафиксирован |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  |  | изоляция провода расположена внутри устройства (наконечника) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  |  | нет повреждения изоляции |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  |  | Нет натяга проводов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  |  | Жила провода не выходит за пределы наконечника |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  |  | выбор наконечника соответствует сечению жилы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
Д | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 20
1 | Охрана труда и производственная дисциплина
|  |  | Конкурсант соблюдал правила ОТ во время выполнения задания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
|  |  | Порядок на рабочем месте. Отсутствие мусора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 1 | 1
2 | Техника выполнения задания
|  |  | Калибровка датчика давления выполнена, погрешность прибора определена |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  |  | Задание шкалы преобразователя давления |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  |  | Задание единицы измерения преобразователя давления |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  |  | Задание Teg. (PT-01) преобразователя давления |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  |  | Присвоить шкалу каналу № 1 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  |  | Присвоить положение десятичной точки при индикации параметров первого канала |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  |  | Задать уставку активации выхода №2 (bar) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  |  | Настройка типа датчика |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  |  | Настройка типа логики |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1
|  |  | Герметичность соединений |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  |  | Заземлены все элементы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  |  | Настройка фильтр-редуктора (bar) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  |  | Лампа L1 горит |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  |  | Лампа L2 не горит |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  |  | Аварийный сброс работает |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  |  | Поддержание избыточного давления в автоматическом режиме |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  |  | Автоматической сброс избыточного давления |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  |  | Нажатие и удержание кнопки S2 приводит к открытию XV2 и повышению давления в системе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работы
2 | Монтаж и наладка, техническое обслуживание КИПиА
3 | Диагностика, ремонт, наладка и комплексное опробование после ремонта и монтажа систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования
4 | Диагностика сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники с помощью тестовых программ и стендов; корректировка их параметров